## opstarten
spanningsafhankelijkheidstest
tijd [min] | E_v [lx] kleurspectrometer | V_lamp [V] | I_lamp [mA] | P_lamp [W] | PF [-] | T [K] | E_v_% [-] | V_% [-] | I_% [-] | P_% [W] | PF_% [-] | T_% [-]
eerst | 1671 | 200 | 112 | 11.8 | 0.52679 | 6103 | 100.2% | 86.96% | 113.1% | 98.5% | 100.1% | 99.9%
| 1671 | 210 | 108 | 11.82 | 0.52116 | 6106 | 100.2% | 91.3% | 109.1% | 98.66% | 99.06% | 99.95%
| 1668 | 220 | 104 | 11.89 | 0.51967 | 6109 | 100.1% | 95.65% | 105.1% | 99.25% | 98.77% | 100%
| 1667 | 230 | 99 | 11.98 | 0.52613 | 6109 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1666 | 240 | 97 | 12.06 | 0.51804 | 6116 | 99.94% | 104.3% | 97.98% | 100.7% | 98.46% | 100.1%
| 1665 | 250 | 92 | 12.14 | 0.52783 | 6115 | 99.88% | 108.7% | 92.93% | 101.3% | 100.3% | 100.1%
laatst | 1663 | 200 | 112 | 11.76 | 0.525 | 6120 | 99.76% | 86.96% | 113.1% | 98.16% | 99.79% | 100.2%

## luxmetingen
afstand | 100 | cm
luxmeter |  |  | E_v_ruw | 0.35 | 27.5 | 23.75 | 43.3 | 114 | 639.5 | 1625 | 639.5 | 114 | 43.3 | 23.75 | 27.5 | 0.35
|  |  | graden | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
corr met kleursp_meter op 1 m afstand |  |  | E_v [lx] | 0.35662 | 28.0201 | 24.1992 | 44.1189 | 116.156 | 651.5946 | 1655.7329 | 651.5946 | 116.156 | 44.1189 | 24.1992 | 28.0201 | 0.35662
afstand [cm] | E_v [lx] | E_v_ruw [lx]
100 | 1715.919 | 1655.7329
150 | 762.6307 | 735.8813
200 | 428.9797 | 413.9332
300 | 190.6577 | 183.9703
400 | 107.2449 | 103.4833
500 | 68.6368 | 66.2293 | [10 empty] | 0
afstand 400 lux | 203.4535 | cm
graden |  |  |  | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
Afstand tot punt recht onder lichtpunt [cm] |  |  |  |  | -759.2988 | -352.3918 | -203.4535 | -117.4639 | -54.5152 | 0 | 54.5152 | 117.4639 | 203.4535 | 352.3918 | 759.2988
Afstand tot lichtpunt [cm] |  |  |  |  | 786.0839 | 406.907 | 287.7267 | 234.9279 | 210.6305 | 203.4535 | 210.6305 | 234.9279 | 287.7267 | 406.907 | 786.0839
E_v_400 [lx] |  |  |  |  | 0.45345 | 1.4615 | 5.3292 | 21.0462 | 146.8706 | 400 | 146.8706 | 21.0462 | 5.3292 | 1.4615 | 0.45345
voltage | 230 | V
lampstroom | 99 | mA
power | 11.96 | W
powerfactor | 0.52525
kleurtemp | 6122 | K
x-waarde | 0.3182
y-waarde | 0.3477
color purity PE | 4.6 | %
CRI-Ra | 74
Note on B6: verlichtingssterkte gecorrigeerd met calibratiemeter
Note on C6: verlichtingssterkte met de luxmeter (niet gecalibreerd)

## berekening_lumen
buiten gemeten, op een zwarte ondergrond
meetafstand | 100 | cm | 1 lx=1 lm/m², dus 1lm=1lx*1m² | [5 empty] | P= | 11.96 | W | PF= | 0.52525
[9 empty] | S= | 22.77 | VA
%afstand | 0 graden |  |  | 90 graden
0gr | 1626 |  |  | 1624 |  | avg 0gr= | 1625
15gr | 675 |  |  | 604 |  | avg 15gr= | 639.5
30gr | 121 |  |  | 107 |  | avg 30gr= | 114
45gr | 44.6 |  |  | 42 |  | avg 45gr= | 43.3
60gr | 24.5 |  |  | 23 |  | avg 60gr= | 23.75
75gr | 28 |  |  | 27 |  | avg 75gr= | 27.5
90gr | 0.6 |  |  | 0.1 |  | avg 90gr= | 0.35
opp_halve bol = pi * (r1² + h1²)
average for 0-7.5gr | 1132.25 |  |  | total surface for 0 to 7.5 |  |  | 0.053754 | m² |  | total for 0-7.5gr |  | 60.8624 | lm
average for 7.5-22.5gr | 639.5 |  |  | total for 7.5-22.5 |  |  | 0.42453 | m² |  | total for 7.5-22.5 |  | 271.484 | lm
average for 22.5-37.5 | 114 |  |  | total for 22.5-37.5 |  |  | 0.82012 | m² |  | total for 22.5-37.5 |  | 93.4937 | lm
average for 37.5-52.5 | 43.3 |  |  | total for 37.5-52.5 |  |  | 1.1598 | m² |  | total for 37.5-52.5 |  | 50.2204 | lm
average for 52.5-67.5 | 23.75 |  |  | total for 52.5-67.5 |  |  | 1.4205 | m² |  | total for 52.5-67.5 |  | 33.7366 | lm
average for 67.5-82.5 | 27.5 |  |  | total for 67.5-82.5 |  |  | 1.5844 | m² |  | total for 67.5-82.5 |  | 43.5696 | lm
average for 82.5-90 | 13.925 |  |  | total for 82.5-90 |  |  | 0.82012 | m² |  | total for 82.5-90 |  | 11.4202 | lm
[5 empty] | total |  | 6.2832 | m² |  | total |  | 564.7871 | lm
Lichtstroom in een halve bol rondom de lamp (luxmeter): | [8 empty] | 564.7871 | lm
Lichtstroom in een halve bol rondom de lamp (gecorrigeerd naar kleursp_m) | [8 empty] | 575.4686 | lm
Efficiency | [8 empty] | 48.1161 | lm/W
Note on E4: midden
Note on I14: opp = pi * (r1² + h1²) r1=1*sin(7.5gr), h1=1*(1-cos(7.5gr))
Note on I15: opp = pi * (r2² + h2²) - pi * (r1² + h1²) r2=1*sin(22.5gr), h2=1*(1-cos(22.5gr))
Note on I21: Marcel van der Steen: opp totale halve bol is 2 x PI x r^2 en r = 1 m.

## calibratie_luxmeters (2)
x | Luxmeter | 1692
y | Kleursp.mtr | 1724
| linear_regr | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0
a
| y=ax | 1.0189 | #DIV/0! | #DIV/0!

## vermogensmeting
tijdstip | U_net [V] | I_net [A] | P [W] | U_leds [V] | Val_I_tang [mV] | I_leds [A] | P_leds [W] | Eff [-] | PF [-]
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0035 | 0
13:16 | 233 | 0.096 | 12.78 | 17.67 | 116.7 | 0.5835 | 10.3104 | 80.68% | 57.14%
13:19 | 231 | 0.093 | 12.11 | 17.51 | 117.14 | 0.5857 | 10.2556 | 84.69% | 56.37%
13:20 | 231 | 0.093 | 12.06 | 17.46 | 117.2 | 0.586 | 10.2316 | 84.84% | 56.14%
13:22 | 232 | 0.093 | 12.04 | 17.39 | 117.23 | 0.58615 | 10.1931 | 84.66% | 55.8%
13:30 | 232 | 0.093 | 11.95 | 17.26 | 117.29 | 0.58645 | 10.1221 | 84.7% | 55.39%
13:32 | 234 | 0.092 | 11.95 | 17.24 | 117.29 | 0.58645 | 10.1104 | 84.61% | 55.51%
13:40 | 232 | 0.093 | 11.94 | 17.19 | 117.04 | 0.5852 | 10.0596 | 84.25% | 55.34%
13:43 | 232 | 0.093 | 11.9 | 17.17 | 116.9 | 0.5845 | 10.0359 | 84.34% | 55.15%
14:39 | 233 | 0.094 | 11.9 | 17.11 | 115.73 | 0.57865 | 9.9007 | 83.2% | 54.33%
14:41 |  |  |  |  | -1.5 | -0.0075
avg | 232.2222 | 0.093333 | 12.07 | 17.3333 | 117.3467 | 0.58673 | 10.1355 | 84% | 55.69%
max-min | 3 | 0.004 | 0.88 | 0.56 | 1.56 | 0.0078 | 0.40974 | 0.041624 | 0.028023
%maxmin | 1.292% | 4.286% | 7.291% | 3.231% | 1.329% | 1.329% | 4.043% | 4.956% | 5.032%
steeds drie leds in serie, en veel in parallel
42 x 3 leds in serie, totaal |  |  | 126 | leds.
steeds 3 leds in serie tussen plus en min
dus # parallelle stringen van 3 leds |  |  | 42
stroom door 1 sting is dan: |  |  | 0.01397 | A | weinig!
spanning over 1 led is dan: |  |  | 5.7778 | V | hoog
vermogen door 1 led is dan: |  |  | 0.080715 | W | lekker laag, dus lage temperatuur
Totaal vermogen voor alle leds: |  |  | 10.17 | W | Klopt dus.
Note on F2: marcel: tweemaal de twee rode draden door de tang heengedraaid
Note on G2: marcel: gevoeligheid stroomtang 100mV/A